# 显微加热台

使用说明书

使用说明书

使用前务必仔细阅读本《使用说明书》，同时请妥善保管本使用说明书。

第一章．热台

# 一. 概述

热台主要供众多学科（化学、生物物理、医学、聚合体、液晶、兽医、石油 化工、度量衡、地质学、电子学、食品科学、流体包裹体、药学、冶金、材料、制陶、 物理学、牙科、热分析学）领域，配合显微镜和热台温度控制仪器，从事研究、分析和

观察使用的仪器部件。本热台体积小、设计制作精湛、性能先进、使用方便。

本热台能对试样进行单纯的加热试验，也可在气氛环境下对试样加热试验。

# 二. 热台型号定义

RT 温度范围—样品舱尺寸—透光

本说明书适用热台型号：  RT400

# 三. 主要数据范围

(一)热台

1.  外形尺寸：直径 120(mm)，厚度 13.5(mm)

2.  样 品 舱：  φ22×2.(mm)

3.  推荐物镜至试样距离大于 5mm

4.  观察方式：透射及反射

5.  透光孔径：  3 mm

6.  加温范围：  室温~400℃（最高使用温度为 300 度）

7.  加温方式：  电加热

8.  测    温： 热电阻

9.  最大升温速率：  ≤65℃/min

10.  加热功率：  ≯110W

11.  质    量：  ≈1 kg

12.  绝缘电阻：  ＞0.5MΩ

13.  使用环境温度：   ≤28℃

# 四. 结构组成

热台主要由热台加热区域，散热区域，负载及测温导线等组成。

# 五. 使用方法

热台必须与热台温度控制仪、配合使用。

使用前，与热台温度控制仪配套电源电缆、负载与热电偶电线电缆均应装接确实可

靠。

在进行试验前，先将耐高温玻璃放入热台加热区域，然后将样品放在耐高温玻璃

上，

在加热之前，先将负载开关打开，开关指示右侧即可。

实验前，先通电观察是否有测温值，尔后将温控仪的加热程序设定好，确认无误

后，才能通电加热。（温控仪使用详见第三章）

# 六. 注意事项

1.             仪器应放在平稳整洁的地方使用，严禁堕落与磕碰。

2.             在电源供应欠稳定的地区使用，应增置不间断电源装置。

3.            使用时，接地插头应插装确实可靠。严禁在带电状态下插拔仪器的各个接插

件。

4.             禁止在热态下，安放或取出试样。

5.             严禁在热态下用手或其它物质触及热台加热区域。

6.            试样放入与取出应谨慎小心，轻取轻放，严禁对样品舱用力按压，防止用力不

当造成样品舱损坏。

7.             本热台不适宜实验有腐蚀性质的材料试验，

8.             对某些试样容易加热溶化污染样品舱的试验，请及时清理。

9.             严禁在 100℃以上时取放试样。

10.           严禁升温极限超过本热台的加温范围，否则易使加热等元器件损坏。

11.           为保持观察清晰，应定期对耐高温玻璃进行清洗或抛光。

12.           本热台享有 12 个月的质量保证期（玻璃片等易损件除外）。

13.          在正常使用中，如因材料或制造原因而导致的故障，请及时与供应商联系。对 于未经授权的修改或错误使用，超出限定条件的操作，不当的设置或维护所造成的损

坏，则不在质保服务范围内。

14.           操作使用时，应同时遵守其它配套应用仪器的使用规则。

15.           使用时，电缆上不允许放置重物。如发现电线损坏，应及时更换。

七 热台异常时的处置方法

异常时主要的原因及判断方法如表所示，请先谨慎适当处置，若仍无法解决时，请

向供应商联系。

| 症状 | 原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 不加热 | 加热丝断掉； 负载开关是否打开。 | 需修理、更新炉芯。 打开负载开关。 |
| 测不出温度 | 热电偶断掉； 热电偶接线桩接触不良； | 需修理、更新炉芯。 |

第二章．温度控制仪

# 一. 概述

本温度控制仪采用模糊 PID  型仪表作为主要温度控制调节器，其具有先进的人工智

能与可靠性的功能。

# 二. 主要参数

1.  外形尺寸(  宽×深×高)  ： 120*13（mm）

2.  调节器精度： 0.15 级

3.  调节方式： AI 人工智能调节，包含模糊逻辑 PID 调节及参数自整定功能 4.  温度显示精度： 0.1℃

5.  温度显示稳定度：  ±0.3℃

6.  电    源： 220VAC±10%

7.  输出功率： ≤110W

8.  使用环境：温度- 10～+40℃;湿度≤90%RH

# 三. 注意事项

1.  使用前应详细阅读人工智能调节器的使用说明书，并熟悉仪表的设定与操控。

2.  首次使用温控软件时，应从人工智能调节器上设定仪器内参数。

3.  严禁对加热丝突然升高电压，防止加热丝烧断。

4.  仪表内部参数设定后， 一般情况下不宜擅自变动。

5.  升温极限严禁超出热台规定的加温范围。

6.  实验操作时，严禁在炉温很高时急剧降温或断电。

7.  使用时，严禁直接抓住电缆拉拨接插件。

# 四. 温控仪异常时的处置方法

异常时主要的原因及判断方法如表所示，请先谨慎适当处置，若仍无法解决时，请

向供应商联系。

| 症状 | 原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 不上电 | 电源插头没插好； 熔丝断掉； 开关坏了。 | 将插头重新插好。 需更新安装熔丝。 需重新安装开关。 |
| 无输出 | 负载线缆没插好； 开关没打开； | 将负载线缆重新插好。 打开负载开关。 |
| 温控仪太热 | 环境温度太高； | 降低使用环境温度。 打开温控仪顶盖板。 |

## 五、 温控仪功能

① 上显示窗，显示测量值 PV、参数名称等

② 下显示窗，显示给定值 SV、报警代号、参数值等

③ 设置键，用于进入参数设置状态，确认参数修改等

④ 数据移位（兼定点控制操作）

⑤ 数据减少键（兼运行/暂停操作）

⑥ 数据增加键（兼停止操作）

⑦ 10 个 LED 指示灯，其中 MAN 灯本系   列产品不用；  RUN  灯亮表示处于控制运行 状态； MIO 、OP1 、OP2 、AL1 、AL2 、AU1、AU2 等等分别对应模块输入输出动作；

COM 灯亮表示正与上位机通讯。

上图开关位置为开，深色标准旋转到左侧为关

1、温控仪下方 4 个按键为切换，向左，向下，向上键。（功能设置出厂前已调好，可以

直接使用，无需再调整）

2、温度设定：按向左方向键，出现 C 01，即为初始温度，按切换键，会切换到 T 01 ， 此为从室温到达设定第一段温度的时间， 单位是分钟。比如： C 01 25  T 01 2  C 02

70

此为从室温加热到 70 度需要 2 分钟，时间加减可用向左，向下，向上方向键进行调节

恒温设定方法如下：

C   01   25     T   01   2

C   02   70     T   02   3

C   03   70     T   03   3

C   04   20     T   04   -121

上述为从室温加热到 70 度用时 2 分钟， 70 度恒温 2 分钟，从 70 度到室温 20 度用时 3 分

钟，最后的时间需要设置为-121，为停止

升温速率建议不超过 65 度/分，当接近测温点 10 度左右时，升温速率请按照 10 度/分进 行加热，这样温度显示值与实际熔点吻合度较高

3、 自整定

长按向左方向键 2 秒， 即出现 AT 字样，显示为关闭状态，通过向上向下方向键，选择 ON 选项，然后按切换按钮即可进行自整定（如无重大偏差或无自整定经验，请不要自整 定，否则会导致温度不准，升温降温也会出现问题）