目    录

§1.简介 	 2

§1.1.应用 	 2

§1.2.技术指标 	 2

§2.产品说明 	 3

§3.操作说明 	 3

§3.1.仪器开关 	 3

§3.2.测量岩石的磁化率值 	 4

§3.3.数据存储 	 4

§3.4.数据浏览 	 5

§3.5. USB 传输 	 5

§3.6 删除记录 	 6

§3.7 电池充电 	 6

# § 1.简介

## § 1.1.应用

设备用于测量岩石的磁化率，因其具有高灵敏度，可用来测 量磁化率较低的岩石，它也可用来测量反磁性物质。在打开仪器后的 几秒钟之内，灵敏度将达到最高值。通过使用精确复杂的信号处理方 式，仪器可有效减少外部电磁的影响。该仪器重量轻，尺寸小，便于 户外携带。

## § 1.2.技术指标

灵敏度： 1 × 10-6SI units

最大测量值：10SI

尺寸：90×70×30mm

重量：0.180 千克

操作频率：8 千赫兹

测量时间：基本模式 3s 左右

显示：LCD 液晶显示器

控制：5 个按钮

数据记录：255 个测量值

线圈直径：50mm

工作温度：-20℃到+50℃

电池：锂电池（正常工作时间 20 小时）

电池充电：USB 口

数据接口：USB

# §2.产品说明

磁化率仪密封在一个盒子里，盒子的正面是一个带有按钮的面板 和液晶显示器.为了得到正确的测量值(单位 SI)  ，用户必须把测量 值乘以常数 10-6.

仪器上面的指示灯提示仪器操作。右侧有一个小孔复位键，还有 一个与电脑连接的 USB 接口。 仪器配有一条通讯线缆。

仪器内置一个振荡器和线圈,振荡器的频率随仪器到岩石的距离 而变化。振荡频率的变化和岩石的磁化系数成正比，为了查找到变化， 有必要测量两次震荡器的频率。第一次测量紧靠岩石，被称作接收步 骤。第二次测量远离岩石（露空测量） ,这称为补偿步骤。

在第二个步骤完成后，两个数字相减并显示。

# §3.操作说明

## §3.1.仪器开关

按下开关键开启仪器。 1 秒后进入主菜单，按功能键选择，每次 按键显示灯提示。

功能菜单选择如下:

测量模式一 测量模式二 数据浏览

USB 传输 删除记录

按下开关键关闭仪器。按住开关键持续 1 秒后松手仪器自动关闭。 防止非人为抖动关机。

## §3.2.测量岩石的磁化率值

§3.2.1.测量模式一

按功能键选中测量模式一,把仪器放在被测物体上按下确认键，液 晶上显示“请按确认键进行标定”，按下确认键仪器开始自动测量，提 示灯熄灭同时液晶上显示“标定成功按确认键测量”，第一次测量结束。 这时把仪器离开物体露在空气中，再次按下确认键，仪器开始自动测 量，待自动测量后液晶上显示被测物体的磁化率值。每次自动测量时 间大约 3 秒。

按确认键可继续测量，按功能键返回主菜单当前页面。 显示的读数乘以 10-6 (单位 SI)。

注意：两次测量的时间间隔应尽量减少， 以降低测量误差。

§3.2.2.测量模式二

按功能键选中测量模式二，方法与测量模式一相同，每次自动测 量的时间大约 7 秒。

注意：测量模式二适合用在外界干扰相对较小的环境下测量

## §3.3.数据存储

在测量模式一和模式二的测量过程中，在测量完一组数的时候， 按下保存键， 即可对当前数据保存，液晶上显示要保存的数值和保存 位置。

按确认键即可继续测量，按功能键返回主菜单。  可以记录 255 个数据。

## §3.4.数据浏览

按功能键选中数据浏览，按确认键进入浏览模式，液晶显示的是最 后一次存储的数据与位置，这时确认键和保存键起到向上浏览数据和 向下浏览数据的功能。

按功能键返回菜单。

## §3.5. USB 传输

双击 ftdi_ft232_drive.exe 文件，usb 驱动将自动安装。

安装 USB 传输软件：在光盘中找到磁化率传输文件夹，打开后选中 双击 setup.exe 文件进入安装程序。点击确定进行安装， 点击带有电 脑图标的按钮开始安装。点击继续，安装程序将添加项目到程序组框 中。点击确定， 磁化率仪传输软件安装成功。点击电脑左下角开始>- 程序>-磁化率仪传输，即可打开磁化率仪传输软件。

传输步骤：第一步，打开 磁化率仪，用数据线把仪器和 电脑连接好，按功能键到 USB 传输页面。第二步，检查 COM 口，用鼠 标右键点击我的电脑>-属性>-硬件>-设备管理器>-端口（COM 和 LPT）>-USB Serial Port(COM--)。第三步，打开磁化率仪传输软件， 在选择 COM 口中点击第二步查看的(COM--)端口，点击开始键打开串 口。第四步，按下磁化率仪的确认键，数据将传送到软件的 显示区域，数据传送完毕将自动返回 USB 传输页面。点击传输软件上 的保存键，将弹出一个另存为的对话框，可把显示区域的数据保存在 指定的位置，并以自定义的文件名保存在.txt 文本中。

传输步骤中的第二步可以省略（记住 COM 端口）

## §3.6 删除记录

按功能键选中删除记录，按确认键删除已保存的数据，删除后自 动返回删除记录页面。

## §3.7 电池充电

磁化率选用 260mAh 锂电池，工作时间 20 小时，充电时间 1-2 个小时。仪器用数据线和电脑连接即可充电。

注意：减少仪器在充电过程中进行开关机操作。

提示：在开机状态没有任何操作的情况下，仪器将在大约五分钟后自 动关机