SHT-5A 型

数字式特斯拉计产品说明书

2013/08/08,V1.14

# 一、概述

SHT-5A 型数字式特斯拉计是用来测量磁场强度的仪器，适用于矿山、冶金、 采矿工程、磁性材料生产应用等部门，用于对磁性体表面磁场和缝隙磁场的检测。 本仪器设计新颖、性能稳定、轻巧便携，其主要特点如下：

1 、采用超低功耗集成芯片，整机功耗特别低，电池寿命大大延长；

2 、采用高精度 AD 转换芯片，数值准确稳定；

3 、具备 1Gs（0. 1mT）的分辨力；

4 、 自动温度补偿功能；

5 、电池低电压检测并提示；

6 、数字化调零，使用方便；

7 、具有峰值测量和读数保持功能；

8 、体积小巧，重量轻，方便携带。

# 二、主要技术指标

1 、测量范围       0.0mT～2.000T（0Gs－20.00kGs）

2 、准确度          ±（1.0％Rdg+2 字）

3 、仪器量程        自动和手动量程

第一量程  0.0－999.9mT/9.999kGs；分辨力 0. 1mT/1Gs

第二量程  1.000－2.000T/20.00kGs；分辨力 1mT/10Gs

4 、测量速度        约 2.5 次/秒

5 、显示方式       4 位 LCD

6 、电池型号       7 号（AAA）碱性电池或者 7 号镍氢电池 2 节

7 、电池寿命       约 500 小时（碱性电池）

8 、低电报警        约 1.8V

9 、使用温度       0℃~40℃

10 、存储温度      -20℃~50℃

11、主机尺寸       125mm×68mm×25 mm

12 、探头尺寸       1.5×4.0×42+ Φ 18×100 mm

13 、整机重量       约 200 克

# 三、使用说明

## 1 、仪表按键功能：

量程：       量程选择；

单位：       磁场单位选择；

电源：       开机/关机；

峰值：       峰值测量功能；

保持：       读数锁定功能；

清零：       零磁场校准功能；

## 2 、操作说明

（1）开机/关机

开机：在关机状态下，按 电源按键，仪器出现显示后松开按键，仪器开机； 如果未链接探头或者探头接触不良，会出现提示“PErr” ，此时需要关机并连接好 探头，然后重新开机。

关机：在开机状态下，按 电源按键，仪器关机；

自动关机：  仪器具有自动关机功能，在电池电压正常情况下，仪器将在 最后一次按键 30 分钟后自动关机。另外可以通过以下操作将自动关机时间调整为 24 小时：关机－>按下清零按键并保持－>按 电源键，等到屏幕出现显示－>松开 清零和 电源键。

（2）电池低电压报警

在测量中如果电池电压低于低电压报警值，则低电压报警符号闪烁，并在 5  分钟后自动关机（无论是否有按键操作）；如果在开机时检测到电池电压低，则经 过短暂的报警后自动关机。电池出现低电压报警时请尽快更换电池。

（3）零点清除

在测量状态下，将仪器探头放置在零磁场处，按“清零”键清除零点。

（4）量程切换

短按量程键，可以手动选择量程，长按切换到自动量程模式（AUTO）。

（5）单位切换

按单位键，可以选择磁场单位制 T/Gs。

（6）峰值测量

峰值测量适合寻找磁场的最大值，磁场值以绝对数值计算。在正常测量状 态下，按下峰值按键后，仪器自动记录磁场峰值（绝对值）并显示。在峰值测量 状态下，再次按峰值按键，则退回到正常显示模式。

（7）显示保持

测量状态下，按保持按键，可以暂时冻结显示数据，以便于记录。

（8）探头方向

测量时请以探头前端平面部分（或没有涂覆白色硅胶的一面）测量磁场， 如下图箭头所示位置。如果被测磁极为 N 极，测量结果显示为正值，如果为 S 极， 则显示为负值。

B

## 3、注意事项

（1）测量时打开探头保护帽，测量结束安上保护帽。

（2）探头避免受应力、冲击或碰撞。

（3）新旧电池不可以混用，安装电池时请注意电池极性。

（4）必须使用碱性电池或者镍氢电池供电，以免漏液损坏仪器。

（5）仪器长期不使用时（大于半年），应取出电池。

### （6）本仪器保修一年（不包括探头）。

磁场单位换算：

毫特斯拉      mT

特斯拉        T

高斯         Gs

1T=1000mT＝10000Gs        1mT=10Gs   1Gs＝0.1mT

# 四、常见问题及解决办法

| 现象 | 原因 | 解决办法 |
| --- | --- | --- |
| 按开机键无反 应 | 未装电池、电池极性装反 或电池电压极低。 | 检查电池安装是否正确，或 者更换电池； |

| 显示 OL | 1. 探头零点过大； 2．探头没有和仪器连接； 3 ．探头损坏； 4 ．磁场值过大。 | 1 ．尝试将探头重新清零； 2 ．检查探头连接； 3. 返厂维修； 4 ．选择合适的量程。 |
| --- | --- | --- |
| 读数无规律变 化 | 1．周围有极强的干扰源； 2 ．探头故障。 | 1 ．远离干扰源进行测量； 2 ．返厂维修。 |
| 显示低电报警 标志 | 电池电压低，需要更换电 池。 | 立即更换全部电池。 |
| 液晶显示字段 模糊 | 环境温度过低。 | 正常使用温度范围是 0℃~ 40℃。 |
| 液晶显示出现 乱码 | 1 ．显示异常； 2 ．主机故障。 | 1．尝试关机后重新开机或者 断开电源后重新接通； 2 ．返厂维修。 |