# 一、快速使用

1、扫描二维码下载安装手机 APP,或者在应用市场搜索“ 易维联 ”安装。

2、打开 APP 输入帐号密码登陆，新用户可自行注册帐户，打开蓝牙和定位。

3、仪表开机：确认装好电池后同时按一下“SET+ENTER”开机。

4、添加设备： 点击 APP 右上角“+”-->蓝牙连接-->扫描-->添加上传。

5、已添加的设备点击可查看设备信息、历史数据、曲线、告警记录、             安卓 APP                        苹果 APP参数设置和轨迹等。

6、用浏览器打开“1weilian.com”（易维联同音）登陆云平台， 可查看及设置更多的参数。（请用高版本的浏览器）

# 二、产品概述

TH4xG4  是一款 4G  无线温湿度记录仪，使用瑞士进口高精度传感器探头， 保证了产品的优异测量性能。 采用双节18650 大容量电池供电，USB  口可接外部电源供电和充电，超低功耗设计，单用电池可维持 3 个月（10 分钟上报一次实时数据）。数据主动上报到云监控平台，无需监控主机、采集器等设备，设置好温湿度上下限等相关参数，当环境温湿度超出上下限、电量过低、外部供电断开和设备离线时，会立即触发告警，告警通知可发送至邮箱和手机短信。支持网页、手机APP 登陆查看及导出实时数据、实时曲线、 告警记录、历史记录等。

# 三、 应用范围

广泛应用于通讯机房、智能楼宇、厂房车间、仓库、药库、图书馆、博物馆、实验室、办公室、通风管道、大棚等场所。

# 四、 产品特点

云监控平台，无需监控主机、采集器等设备。

全球登陆网页、手机 APP 可查看数据。

使用简单，使用手机 APP 快速添加设备。

支持短信报警和邮件报警。

LCD 大屏显示设计，大方美观。

桌面壁挂磁吸结构设计， 易于安装。

超强稳定性和抗干扰能力。

使用大容量 18650 电池，可充电，可更换。

电池防反接， 电池装反不会烧机。

进口高精度探头，测量精度高， 范围宽，一致性好。

云监测高温、低温、高湿、低湿、离线、低电量、掉电等。

超低功耗设计，单用电池供电可维持三个月（上报间隔 10 分钟）。

离线记录功能，断网时正常监测并记录数据，连网后自动上报到云平台。

# 五、 主要技术参数

| 型号选型 | TH40G4-E | TH40G4-EX | TH41G4-E | TH41G4-EX | TH42G4-E | TH42G4-EX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 传感器类型 | 外置一体 | 外置 2 米 | 外置一体 | 外置 2 米 | 外置一体 | 外置 2 米 |
| 温度测量范围 | -20℃~70℃ | -40℃~85℃ | -20℃~70℃ | -40℃~85℃ | -20℃~70℃ | -40℃~85℃ |
| 湿度测量范围 | 0～100%rh |  | 0～100%rh |  | 0～100%rh |  |
| 温度测量精度 | ±0.3℃ |  | ±0.2℃ |  | ±0.1℃ |  |
| 湿度测量精度 | ±3%rh |  | ±2%rh |  | ± 1.5%rh |  |
| 本地存储容量 | 5 万组 |  | 13 万组 |  | 40 万组 |  |
| 定位 | 无 |  | 基站定位 |  | 基站定位 |  |
| 流量卡 | 含 1 年流量 |  | 含 1 年流量 |  | 含 2 年流量 |  |
| 测量分辨率 | 温度：0.1℃,湿度：0.1%rh |  |  |  |  |  |
| 输出接口 | GPRS，蓝牙，USB |  |  |  |  |  |
| 电池容量 | 两节共 6000mAh |  |  |  |  |  |
| 额定电压 | USB 供电：5V 18650 电池供电：3.7V |  |  |  |  |  |
| 功 耗 | 平均：2.5mA（10 分钟上报一次） |  |  |  |  |  |
| 有效工作面积 | 建议 10-20m2/只 |  |  |  |  |  |
| 安装方式 | 桌面安装，室内墙面壁挂，磁铁吸附（加装） |  |  |  |  |  |
| 产品尺寸 | 90*95*30mm |  |  |  |  |  |

# 六、按键及设置操作说明

常用快捷键：

开机或关机： 同时按下“SET ”+“ENTER”键可开机或关机。

配网模式：同时按下“SET ”+“ 向上”键进入配网模式或退出。

报警方式切换：在初始页面按下“向上”+“ENTER”键，“  ”声报警，“*”光报警，“  ”声光报警。

历史记录查询：在初始页面按下“向下”+“ENTER”键，可进入或退出历史记录查询页面，按“向上”或“向下”键翻看。告警记录查询：在初始页面按下 “ENTER”键，可进入或退出告警记录查询页面，按“向上”或“向下”键翻看。

在初始页面下，按“向上”/“向下”键可以切换显示：时间、露点、 SN 号、最大值、最小值、平均值、温度值、总记录、未读记录。

设置操作：在初始页面下，按“SET”键提示输入密码，初始密码为“0000”，此时闪动的位按“向上”“向下”键可以进行调整， 按“SET”键可以移位， 输入正确密码后按下“ENTER”键即可进入设置页面，参数设置页面共有 28 页，按“向上”“向下”键可以选择需要设置的项目，按下“ENTER”键可以设置当前项目的参数，参数调整 OK 后，按下“ENTER”键保存设置，再按“SET”键可返回到初始页面。按键及设置页面介绍如右图：

设置项目与对应的页码

| 页码 | 设置项目 | 说 明 | 页码 | 设置项目 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P:01 | 记录开关 | Log:开启， Stop：停止 | P:14 | 密码设置 | 0000-9999 |
| P:02 | 记录单位 | on:秒，oFF:分 | P:15 | 更多设置 | YES 打开，no 关闭 |
| P:03 | 卡号 | ICCID | P:16 | 高温上限值 | 高温告警值/温度上限值 |
| P:04 | 蓝牙启用 | b-i:按键激活，b-o:一直打开，b-n:关闭 | P:17 | 低温下限值 | 低温告警值/温度下限值 |
| P:05 | 蓝牙打印 | P-0:按键打印，P-1:定时打印 P-2:实时打印 P-n:关闭 | P:18 | 高湿上限值 | 高湿告警值/湿度上限值 |
| P:06 | 定时打印时间 | 默认 00:00 | P:19 | 低湿下限值 | 低湿告警值/湿度下限值 |
| P:07 | 无线网络 | b-i:按需开启，b-o:一直打开，b-n:关闭 | P:28 | 记录间隔 | 1-1440 可设 |
| P:13 | 日期设置 | 年、月、日、时、分、秒 |  |  |  |

# 七、安装尺寸说明

# 八、品质保证

质保期 12 个月。在质量保证期内，基于正常使用和非人为损坏，对产品提供免费维护服务。

# 九、仪表校准

按“SET”输入密码“2035”（SET 键可以移位），按“ENTER”键进入高级设置页面，第一页 SU01 是温度校准，SU02是湿度校准， 按下“ENTER ”键数字闪动时按上下键调整，按向下键负偏移，按向上键正偏移，调好按“ENTER”保存。

# 十、注意事项

1、不要直接安装在热源、冷源、或处于阳光照射下。

2、禁止长时间处于蒸汽、水雾、水帘或冷凝环境中。

3、处于粉尘或其它污染环境中，必须对产品迚行定期清理。

4、电脑调试工具及相关资料（链接区分大小写）：http://p.1weilian.com/#/s/wlSy